Дом здравља Чачак

Број: 709/1

04.03.2016. године

ЧАЧАК

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 952/1 од 01.03.2016. године, захтева за појашњење у вези са припремањем понуда, број 956/1 од 01.03.2016. године и захтева за појашњење у вези са припремањем понуда, број 985 од 02.03.2016. године за јавну набавку Медицинска опрема за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак у поступку јавне набавке мале вредности, број јавне набавке 7/2016, објављене на Порталу јавних набавки 29.02.2016. године, наручилац доставља одговор на захтев за појашњење:

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 952/1 од 01.03.2016. године поставило питање у вези за партије 9 и техничке карактеристике “интегрисана фолијска тастатура на тастерима”, да ли је прихватљиво понудити модел апарата који уместо фолијске тастатуре има силиконску алфанумеричку тастатуру?

Одговор наручиоца

Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица налази да је овај захтев основан, па се мења конкурсна докуметација за партију 9 у делу техничких карактеристика и иста сада гласи:

ПАРТИЈА БРОЈ  9:

ЕКГ АПАРАТ – 6-КАНАЛНИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

Портабилни 6-канални ЕКГ апарат

Приказује истовремено 12 ЕКГ одвода на позадински осветљеном екрану

Величина дијагонале LCD екрана мининум 5,5"

Интегрисани термички писач снима 3, 4 или 6 ЕКГ трага истовремено, на папиру ширине минимум 110 мм.

Мануелно или аутоматско снимање ЕКГ записа

Могућност снимања ЕКГ ритма и аутоматског периодичног снимања ЕКГ записа

Аутоматска анализа ЕКГ записа

Брзина аквизиције сигнала: 8000 узорака/секунд

Брзина анализе сигнала: 8000 узорака/секунд

CMRR фактор: минимално 100 dB

Улазна импеданса: минимално 20 MOhm

Толеранција offset-a на електродама: минимално ±550 mV

EMG филтер 25/35 Hz, AC филтер 50/60 Hz и филтер високих фреквенција 75/100/150 Hz

Интегрисана фолијска тастатура на тастерима или силиконска алфанумеричка тастатура са тастерима

Меморисање и штампање копије последњег ЕКГ записа

Струјно и батеријско напајање (минимално 60 мин.)

Интегрисани пуњач за батерију

Меморисање минимално 40 ЕКГ записа у интерној меморији

Заштићен од дефибрилације

Тежина са батеријом: максимално 2,5 кг.

Потребан прибор: кабл за напајање, акумулаторска батерија, десетожилни ЕКГ кабл, прекордијалне електроде и штипаљке ( 6 + 4 ), папир за штампач, упутство на српском језику

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда, број 956/1 од 01.03.2016. године поставило питање за партију 11, да ли је прихватљиво понудити уређај чија је корисна запремина 100 литара?

Одговор наручиоца

Комисија наручиоца истиче да није прихватљиво понудити уређај чија је радна (корисна) запремина 100 литара, а имајући у виду потребе нарручиоца. Наручиоцу је потребан стерилизатор чија је радна запремина минимална од 120 литара, па се у том делу мења конкурсна документација, тако да иста сада гласи:

ПАРТИЈА БРОЈ  11:

СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР ЗАПРЕМИНЕ 120 ЛИТАРА

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

Суви стерилизатор радне запремине минимално 120 литара

Унутрашње димензија стерилизатора 480 x 520 x 485 mm (димензије могу одступати ± 5% од тражених)

Радни простор стерилизатора израђен од инокса (нерђајући челик)

Микропроцесорска контрола температуре и програмирања рада.

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуде, број 985 од 02.03.2016. године поставило питања у вези  конкурсне докуемтације који се тиче захтева у погледу кадровског капацитета и начина доказивања тако што би наручилац захтевао сервисне сертификате, М2 обрасце или радне књижице. Предложио је измену конкурсне документације за партију 6 у делу техничких карактеристика и то подешавања горњих и доњих граница аларма тако што би се избрисао захтев за PR и RR, а за партију 9 снизила брзина анализе сигнала на 500 узорака/секунд.

Одговор наручиоца

Комисија наручиоца разматрајући питања заинтересованог лица иста је делимично прихавтила. Наиме, одбија се захтев за изменом конкурсне докуемтације који се тиче кадровског капацитета и начина доказивања истог, обзиром да изјава коју је наручилац тражио конкурсном документацијом има одговарајућу доказну снагу. Достављање исте има за последицу да наручилац у складу са овлашћењем из члана 93 став 1 ЗЈН-а у току фазе стручне оцене понуда провери тачност  дате Изјаве, што даље повлачи последице за понуђача који да нетачан податак.

У делу техничких карактеристика прихавта се сугестија заинтересованог лица из разлога што техничке карактеристике PR и RR за партију 6 имплицирају на дефибрилатор намењен болничким срединама и то Служба интезивне неге, па се мења конкурсна докуметација за партију 6. у делу техничких карактеристика тако да иста сада гласи:

ПАРТИЈА БРОЈ  6:

ДЕФИБРИЛАТОР

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

Портабилни бифазични дефибрилатор за екстерну дефибрилацију, синхронизовану кардиоверзију и АЕД, са ручком за ношење

TFT LDC дисплеј у боји, дијагонале мин. 6,5" са могућношћу приказа мин. 4 кривуље и 6 нумеричких параметара

Апарат треба да поседује две величине папучица за екстерну дефибрилацију: за одрасле и за децу

Папучице имају уграђено дугме за пуњење и пражњење енергије, као и светлосни индикатор квалитета контакта са кожом пацијента у три или више нивоа

Могућност рада на батерију, капацитет мин. 100 шокова са енергијом дефибрилације од 270 Ј или минимум три сата континуираног мониторинга

Време пуњења батерије: максимално 3 сата, при мрежном напајању

Избор нивоа енергије дефибрилације: од 2 до 270 Ј или више, бифазично

Брзина пуњења од 0 до 200 Ј: максимално 4 секунде, при батеријском и при мрежном напајању

Брз опоравак базне линије ЕКГ-а након дефибрилације: максимално 3 секунде

Аутоматско интерно пражњење енергије након истека одређеног временског периода

Свакодневно аутоматско тестирање батерије и целог система при мрежном напајању

Уграђен програм за проверу капацитета и исправности високонапонског кондензатора

Визуелна и звучна индикација напуњености енергије

Подешавање ЕКГ амплитуде и подешавање граница аларма свих мерених параметара

Аутоматска детекција аритмија, са звучним и визуелним алармима

Могућност надоградње за мониторинг SpO2 и EtCO2 (интубирано и неинтубирано)

Подешавање горњих и доњих граница аларма за HR, SpO2, EtCO2 и apnea време

Аутоматска детекција сигнала пејсинга

Аутоматска детекција R зупца током синхронизоване кардиоверзије

Интегрисани 2-канални термички принтер

Меморисање аритмија, тренд 1-24 h, нумеричких вредности, маркираних догађаја и штампање одговарајућих извештаја

Аутоматско штампање извештаја о дефибрилацији, уз могућност меморисања и накнадног штампања

Уграђен визуелни водич са упутствима за поступање у случају појаве аларма

Ниво заштите IP41 или бољи

Могућност надоградње папучицама за унутрашњу дефибрилацију

Потребан прибор: ЕКГ кабал са 3 вода акумулаторска батерија термални папир (10 ком.) упутство за употребу

Мења се и конкурсна документација за партију 9. у делу техничких карактеристика, тако да иста сада гласи:

ПАРТИЈА БРОЈ  9:

ЕКГ АПАРАТ – 6-КАНАЛНИ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

Портабилни 6-канални ЕКГ апарат

Приказује истовремено 12 ЕКГ одвода на позадински осветљеном екрану

Величина дијагонале LCD екрана мининум 5,5"

Интегрисани термички писач снима 3, 4 или 6 ЕКГ трага истовремено, на папиру ширине минимум 110 мм.

Мануелно или аутоматско снимање ЕКГ записа

Могућност снимања ЕКГ ритма и аутоматског периодичног снимања ЕКГ записа

Аутоматска анализа ЕКГ записа

Брзина аквизиције сигнала: 8000 узорака/секунд

Брзина анализе сигнала: минимално 500 узорака/секунд

CMRR фактор: минимално 100 dB

Улазна импеданса: минимално 20 MOhm

Толеранција offset-a на електродама: минимално ±550 mV

EMG филтер 25/35 Hz, AC филтер 50/60 Hz и филтер високих фреквенција 75/100/150 Hz

Интегрисана фолијска тастатура на тастерима или силиконска алфанумеричка тастатура са тастерима

Меморисање и штампање копије последњег ЕКГ записа

Струјно и батеријско напајање (минимално 60 мин.)

Интегрисани пуњач за батерију

Меморисање минимално 40 ЕКГ записа у интерној меморији

Заштићен од дефибрилације

Тежина са батеријом: максимално 2,5 кг.

Потребан прибор: кабл за напајање, акумулаторска батерија, десетожилни ЕКГ кабл, прекордијалне електроде и штипаљке ( 6 + 4 ), папир за штампач, упутство на српском језику

Како су испуњени услови из члана 63 став 5 ЗЈН-а то се рок за достав понуда за партије 6, 9 и 11 продужава на 10.03.2016. године у 12.00 часова, а јавно итварање ће бити у 12.15 часова.

Заинтересована лица су дужна да своје понуде доставе у скалду са овим изменама под претњом одбијања понуде као неприхватљиве.

За Комисију за јавну набавку

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Сертификату Управе за јавне набавке,

број 00585 од 30.11.2011