Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 6810/2

18.01.2019. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 178/1 од 15.8.01.2019. године за јавну Санитетски потрошни материјал за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 29/2018, наручилац доставља конкурсне документације за партије 21 и 25 како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 178/1 од 15.01.2019. године поставило захтев за измену конкурсне документације за партију 21 и 25,тако што би био враћен првобитан опис траженог добра, јер метод стерилизације не утиче да ли ће производ бити „мање или више „ стерилан и за наручиоца је важно да је производ стерилан. Предлаже да наручилац измени документацију тако што би омогућио стерилизацију ЕО методом?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Разматрајући навод заинтересованог лица из захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 178/1 од 15.01.2019. године наручилац налази да је исти неоснован, па се захтев за изменом конкурсне документације одбија. Ово из разлога што се стерилизацију гама зрацима у односу на остале методе па и методу ЕО (Етилен-оксидом) карактерише одсуство коришћења канцерогеног гаса, влаге као и повишеног притиска који може довести до механичких оштећења самог производа. Стерилизацију гама зрацима карактерише велика продорност и таква стерилизација је погодна за све типове материјала. Оно што је основна предност тражене стерилизације је то што добро долази на стерилизацију након финалног упакивања, чиме се спречава могућност накнадне контаминације.

Чланом 23. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС, број 107/2005, 2/2099, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 и 105/2017) је прописано: „Начело сталног унапређења квалитета здравствене заштите остварује се мерама и активностима којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке и праксе повећавају могућности повољног исхода и смањивања ризика и других нежељених последица по здравље и здравствено стање појединца и заједнице у целини“.

Чланом 10. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) је прописано: „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију“.

Имајући у виду да је наручилац конкурсном документацијом за партије 21 и 25 захтева да добро буде стерилисано гама зрацима, то даље значи да је у складу са постојећим достигнућима у области медицине захтевао добро које је стерилисано на начин који обезбеђује апсолутну безбедност по пацијенте, а што је и основни захтев начела сталног унапређења квалитета здравствене заштите из члана 23. Закона о задрсвтевној заштити. У том смислу неоснован је навод заинтересованог лица да наручиоцу није битна метода стерилизације у ситуацији када се кроз стерилност производа обезбеђује и безбедност. Стога се не може говорити о ограничавању конкуренције кроз избор методе у ситуацији када се захтевом стерилизације обезбеђује виши ниво безбедности производа од постојећих метода стерилизације.

За комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца